Cw-2000系列

燃料电池氧分析仪

操作使用说明书

北京精微恒测氧技术开发中心

Cw-2000系列

燃料电池氧分析仪操作使用说明书

该仪器采用先进的燃料池传感器测量氧含量。它具有测量快速、准确的特点。由于传感器完全密封，所以传感器是免维护的。通常使用寿命可达三到五年。是老一代微氧仪的更新换代产品。填补了国内该系列产品的空白。它广泛地应用于空分、钢铁、石化、电力、医疗等行业。同时，由于该仪器设计时采用独特的 吹扫进样流程，更使它在快速、大量分析作业中发挥重要作用。

一 性能参数

- 测量范围：0-25%(实用范围0-3000ppm)自动转换量程

- 分辨率：0.01ppm

- 响应时间：30秒到达90%读数

- 工作温度： -5℃-40℃

- 工作电源：220V AC

- 报警输出：上下限（继电器）

- 信号输出：隔离4-20mA电流输出

- 工作压力：进口-0.5kg/cm2;出口-直排大气

- 安全性：适用于安全场合

- 外型尺寸：高120×宽300×深300

- 整机重量：4.3kg

二 工作原理

采用完全密封的燃料池氧传感器是当前国际上最先进的测氧方法之一。燃料池氧传感器是由高活性的氧电极和铅电极构成，浸没在KOH(防酸型除外)的溶液中。在阴极氧被还原成氢氧根离子，而在阳极铅被氧化。

O2+2H2O+4e4OH

2Pb+4OH  2Pb(OH)2+4e

KOH溶液与外界有一层高分子薄膜隔开，样气不直接进入传感器，因而溶液与铅电极不需定期清洗或更换。样气中的氧分子通过高分子薄膜扩散到氧电极中进行电化学反应，电化学反应中产生的电流决定于扩散到氧电极的氧分子数，而氧的扩散速率又正比于样气中的氧含量，这样，该传感器输出信号大小只与样气中的氧含量相关，而与通过传感器的气体总量无关。通过外部电路的连接，反应中的电荷转移即电流的大小与参加反应的氧成正比例关系。

采用此方法进行测氧，可以不受被测气体中还原性气体的影响，免去了许多的样气处理系统。它比老式“金网-铅”原电池测氧更快速，不需要漫长的开机吹除过程，“金网-铅”原电池样气直接进入溶液中，导致仪器的维护量很大，而燃料电池法样气不直接进入溶液中，传感器可以非常稳定可靠的工作很长时间。事实上， 燃料电池氧传感器是完全免维护的。（cw-2000MIX内为独特弱酸电解质）

三 使用方法

3.1仪器介绍

本中心研制的燃料电池氧分析仪是较精密的仪器，凡即将使用本仪器的专业人士，请先仔细阅读完说明书。

在仪器的前面板上有，程序设定按钮，，LED数码显示屏，气体流量计，进出口阀门等部件。

电源开关：220V AC

程序设定按钮：SET  菜单键

  选位键

- 数字调整键

 确认键

LED数码显示屏：显示当前的氧含量或菜单。

流量计：  当前气体流量。测量时，一般控制在500ml-             800ml/min之间，吹扫时，气流量可以大一些。

进出口阀门：仪器不用时，一定要关闭，否则持续消耗传感  器。

在仪器的后面板上有电源插座、电源开关、信号端子、进气口、出气口等部件。

电源：220V10%交流电源

进口：3标准接头，橡胶圈或金属卡套密封

出口：3标准接头，橡胶圈或金属卡套密封

接线端子：包括高低报警，4-20mA输出。

1

二号报警

- 2

- 3

- 4

5

一号报警

- 6

7

─

8

+

4~20mA输出

4-8----4-20mA输出，4为正极，8为负极

1-2-3----2号继电器，1-2为常闭，3-2为常开

5-6-7----1号继电器，5-6为常闭，7-6为常开

- 2菜单及设定

- 警告！一般情况下，仪器出厂时已经根据用户的要求设定好了量程范围。零点设定因涉及到传感器的型号及内部电路的调整，用户轻易不要调整零点设定。除非传感器有较大漂移，应联系厂家进行调整。

- 考虑到可能存在的误设定，导致仪器不能正常工作，仪器内存有出厂时传感器及电路的关键数据，可通过以下操作进行出厂数据恢复。

- 按set键，显示ZERO;

- 再按set键，将显示值调整为：（88.88ppm），回车;

- 关闭电源，重开电源即可恢复。

- 程序菜单

调整

调整

调整

调整

调整

调整

调整

调整

set或

















结束标志----

set

氧含量显示

set

set

set

set

set

set

set

set

set

set

set

set

set

set

set

set

输出上限设定

输出上限OP-H

输出下限设定

输出下限OP-L

2号报警关设定

2号报警关AL20

2号报警开设定

2号报警开AL21

1号报警关设定

1号报警关AL10

1号报警开设定

1号报警开AL11

校准设定

校准CAL-

零点设定

零点校准ZERO

值设定方法：

-    选位键用于选择要调整的数码位，小数点位、以及“%”或“PPM”。循环选择，被选种的位闪烁。

-     增量键用于调整数字或小数点的位置以及“%”或”PPM”.

- 确认键当数字设定好以后，必须按确认键以确认，不按确认键则保留以前的设定值。在任意菜单状态（非数字显示状态）按确认键则直接返回氧含量显示状态。

- 报警设定说明：设定值大于报警开启值时，报警继电器吸合，设定值小于报警关闭值时，报警继电器断开。开启值要大于关闭值，如果两值相等或相差太小，将导致继电器频繁动作甚至影响系统运行。一号和二号报警独立编程，可以组成灵活多样的控制方式。

- 输出设定说明：输出低值即为4mA对应的值，通常为0，输出高值即为20mA对应的值，根据实际需要进行设定。

- 3校准方法

- 零点校准

- 拔下传感器信号线，或持续通无氧氮气二十四小时以上，直到仪器读数完全稳定在一个很小的值上。

- 选择零点设定菜单，将显示数据调整为《99.99ppm》，回车即可。返回到氧含量显示。

- ！！！注意：一般仪器出厂时零点均仔细校准过，除非确有必要，用户不要轻易调整零点。

- 跨度校准

- 将标准气源或空气与仪器连接好，测量标气或空气直到测量值稳定，该读数应该接近空气（20.95%）或标气中氧含量。

- 选择校准设定菜单，将显示数据调整为标准值，

- 回车即可。返回到氧含量显示。

- ！注意：如果通空气或标气时测量值与标准值相差很多，则应该考虑可能是仪器或氧传感器出现故障，或是标准值有误差，应先排除故障再校准，否则仪器不能准确测量。

- 测量方法

打开仪器电源，将仪器与 待测气源连接好（此时进出口阀不要打开）-，小心调节样气压力与流量，使流量计指示约为500ml/min,吹扫充分以后，打开右边出口阀门，接着打开左边进口阀门，此时样气开始流经氧传感器，LED显示屏上读数随之变化。当读数稳定后，即为所测的氧含量值。

四 注意事项

- 被测气体压力不能过大。当气体压力大于0.5kg/cm2时，应当使用适当的阀门减压节流，否则可能损坏精密的氧传感器。

- 被测气体中不能含有较多的CO2、H2S、HCl等酸性气体。因为酸性气体能与KOH溶液反应，使传感器提前失效。（防酸型除外）

- 被测气体的温度不宜过高或过低，适宜的温度为5-35C。

- 被测气体中如有较多的油分或颗粒杂质，应在进样前除油和过滤杂质。

- 仪器不用时，应关闭进出口阀门。防止空气进入，传感器严重消耗。

- 不要轻易校准零点值，一般需要通无氧氮气72个小时以上方可校准零点。

五 仪器维护

为保证测量的准确度，新仪器一般要求三个月校准跨度一次。三个月半年后可半年校准一次。

燃料电池氧传感器是完全免维护的，当仪器需要频繁校准或校准后读数波动很大，可能是传感器失效，此时有必要进行出厂数据恢复，如果此时再次测量标准气或空气，相差很大时，说明氧传感器已经失效，此时需要更换一个新的传感器。

无论仪器出现其它的任何不明确现象，原则上请立即与本所技术服务部门联系。13910638425